无影灯采购需求

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 配置要求 |
| 1.1 | 双母灯：19套,每套消毒手柄6个 |
| 1.2 | 含显示器悬挂臂及旁置摄像头悬挂臂5套 |
| 2 | 技术要求 |
| 2.1 | 采用双色LED冷光源,透镜反射原理 |
| 2.2 | 采用原装进口弹簧臂（提供报关单），灯臂关节数≥6个，关节灵活度大，稳定性好，定位准确。各灯臂水平旋转角度范围≥±720度。 |
| 2.3 | 高强度材质外壳，灯盘表面无缝隙，无裸露铆钉，符合空气动力学设计的外形，具有良好的层流穿透效果，符合DIN1946-4层流手术室要求(紊流度≤37.5%)；易擦洗，耐酸碱腐蚀；灯头外侧具有一体成型环形把手,供非洁净区人员移动手术灯位置，灯盘外周配有防撞橡胶装置。（提供产品彩页或实物照片） |
| 2.4 | 控制面板（含灯头控制、墙面控制）功能：调节亮度，光斑直径及环境照明，且具备照度指示和记忆功能 |
| 2.5 | 灯头控制面板位于关节臂连接处，禁止位于灯头上，延长使用寿命。照明模式多种可选，满足不同外科手术的需求。 |
| 2.6 | 中置手柄：触摸式调节无影灯功能.可控制无影灯亮度和光斑大小。 |
| 2.7 | 无影灯中置手柄可拆卸，耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。 |
| 2.8 | 单灯灯盘直径≥600mm。 |
| 2.9 | 单灯LED灯泡≥70个；每个LED光源可单独更换，降低售后维护成本。 |
| 2.10 | LED灯泡使用寿命≥50000小时 |
| 2.11 | 单灯最大中心照度160,000lux，验收时出具检测报告检测结果不低于160,000lux。 |
| 2.12 | 配置智能遮挡管理功能，降低遮挡对术野照明的影响。 |
| 2.13 | 光斑直径可以调节，最小直径≤200mm，最大直径≥280mm，且照度不随光斑大小改变而变化，保证术野获得稳定的照明。 |
| 2.14 | 照明深度(L1+L2)20% ：≥1300mm；照明深度 (L1+L2)60% ：≥700mm； |
| 2.15 | 色温可调：3800K-5600K |
| 2.16 | 显色指数（Ra）≥95，显色指数（R9）≥90 |
| 2.17 | 显示器悬挂臂 |
| 2.17.1 | 与无影灯同轴，可独立360°旋转，承重：≥40kg |
| 2.17.2 | 臂长：≥900mm（根据现场尺寸定制） |
| 2.17.3 | 监视器悬臂需具有16：9液晶显示器适配器，可悬挂≥26吋高清显示器 |
| 2.17.4 | 提供监视器悬臂内部高清视频连接线和电源 |
| 2.18 | 术野外挂摄像头挂臂5套 |