吊塔采购需求

| 序号 |  | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 |  | 总体技术性能要求： |  |  |
| ★1 |  | 吊塔主体材料：吊塔主体材料要求为高强度铝合金材料，符合GB5237产品执行检验标准；6063/T5高强度铝合金型材，悬臂、连接柱、终端箱等一次挤压成型，抗金属疲劳强度高，长时间承重不变形；整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露；材质不含有害金属物质，符合强制性认证要求（提供证明文件）；且材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用。（提供抗菌证明文件） |  |  |
| 2 |  | 仪器平台采用高强度铝合金一体成型，无铆钉，非上下拼接，四角带橡胶材质防撞设计，非硬塑料材质。（提供实物样品） |  |  |
| 3 |  | 吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统。所有吊塔均须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移。 |  |  |
| 4 |  | 吊塔电源插座为中国标准，单相220V，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，每个吊塔配备2个独立等电位柱。电源插座排布合理，间距合适，互不影响使用。同时可采用模块化设计，装机后仍可根据临床需求不拆卸吊塔随时增加插座数量，也可随时灵活调节插座高度位置。 |  |  |
| ★5 |  | 气体终端要求：要求所有气体插座和接头，德国制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能。插座插头可保证5万次以上的插拔，可带气维修。（提供第三方5万次插拔测试报告） |  |  |
| 6 |  | 麻醉气体排放要求：麻醉废气排放系统AGSS采用文丘里原理，正压持续排放，以避免麻醉机新鲜气体流失和出现低压报警。禁止使用直接负压抽吸，并配有专门的废气排放接头。 |  |  |
| 7 |  | 吊塔内部气体管路采用专用医用气体管路，不同气体不同颜色区分，保障使用安全。软管符合生物兼容性要求（提供检测报告）。 |  |  |
| 8 |  | 所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。 |  |  |
| 9 |  | 气电分离及气电安装方式：吊塔内部气电分离，同时要求强电、弱电分离，保证使用过程中安全可靠。气电同侧同面安装，气电分离方式为电在上、气在下，最大限度的降低气电意外的风险。（提供医疗器械检测所出具的检验报告并提供实物样品或剖面图） |  |  |
| 10 |  | 吊塔最大安全承重应为标称工作承重的四倍。（提供检测机构证明文件） |  |  |
| 11 |  | 转动关节轴承采用滚针式，可转动次数≥10万次。 |  |  |
| 12 |  | 为确保产品稳定性和使用寿命，产品需通过7.0级以上抗震标准，需提供抗震检测报告。 |  |  |
| 13 |  | 吊塔防护等级不小于IP20，外壳防火等级至少为UL94-V1级，以保证使用安全。 |  |  |
| 二 |  | 主要技术要求： |  |  |
| 1 |  | 内镜吊塔 |  |  |
|  | 1.1 |  | 结构：双臂内镜塔+同轴显示器吊臂 |  |
|  | 1.2 |  | 配置要求：双臂腔镜塔+同轴显示器吊臂，15套 |  |
|  | 1.3 |  | 双臂关节旋转角度≥ 340°；旋转半径≥1500mm（具体长度根据医院现场实际定制） |  |
|  | 1.4 |  | 双臂净起重负载能力≥180kg |  |
|  | 1.5 |  | 箱体配置：吊柱式箱体，尺寸≥1000mm。箱体各个方向均可安装各种医用气体、电源、数据通信接口。 |  |
|  | 1.6 |  | 每套配置气体终端（德标）： O2×2、 Air×1、Vac×2、CO2×1、AGSS×1，各类气体终端均符合ISO标识标准，具备防误插功能； |  |
|  | 1.7 |  | 每套配置电源插座10A≥10个、16A≥1，必须配备符合国家标准的国标电源插座。 |  |
|  | 1.8 |  | 网络接口RJ45:3个、视频接口：4个（按科室需求配置视频接口） |  |
|  | 1.9 |  | 仪器平台： 4层，≥550mm* 550mm，底层带抽屉，要求每层高度可调；高强度铝材质，外观平整无接缝；其中一组仪器平台，前端带有把手，平台两侧设有标准型边轨，可挂载附件；单个最大载荷≥80kg；键盘抽屉1个，底层普通抽屉1个，外观平整无接缝，配置自吸式静音滑轨。 |  |
|  | 1.10 |  | 每套配置不锈钢网篮：每套2个 |  |
|  | 1.11 |  | 每套配置双关节输液架：1套,可自由伸缩转动 |  |
|  | 1.12 |  | 每套配置双位软镜托架×1个。 |  |
|  | 1.13 |  | 监护仪支臂×1个，位置可调节 |  |
|  | 1.14 |  | 每套配置吸引瓶挂架（尺寸定制）1套 |  |
|  | 1.15 |  | 每套配置水桶挂架1个 |  |
|  | 1.16 |  | 每套配置线夹×4 |  |
| 1.17 |  | 显示器吊臂要求： |  |  |
| 1.17.1 |  | 与吊塔同轴单显示器吊臂，采用≧4关节设计，其中3个关节具备340°旋转，1个关节具备90°上下调节。 |  |  |
| 1.17.2 |  | 弹簧臂：采用铝合金一体成型悬臂，保证显示器悬挂中不移位。 |  |  |
| 1.17.3 |  | 悬臂长度：固定臂长度：≥600mm；弹簧臂长度：≥600mm。（具体长度根据医院现场实际定制） |  |  |
| 1.17.4 |  | 预留线：预留显示器数据线及电源线 |  |  |
| 1.17.5 |  | 净载重量：≥120 Kg |  |  |
|  | 2 |  | 急诊医学科吊塔 |  |
| 2.1 |  | 采购内容、数量： EICU复合吊塔15套；抢救室复合吊塔10套 |  |  |
| 2.2 |  | 集成底座设计，具备防尘罩。 |  |  |
| 2.3 |  | 湿塔： |  |  |
| 2.3.1 |  | 机械双臂设计，悬臂长度≥800mm+700mm，旋转半径≥1500mm（具体长度根据医院现场实际定制），净载重量≥180kg； |  |  |
| 2.3.2 |  | 吊柱式箱体，箱体长度≥1000mm。 |  |  |
| 2.3.3 |  | 每套配置气体终端（德标）： O2×2、 Air×1、Vac×2，各类气体终端均符合ISO标识标准，具备防误插功能。 |  |  |
| 2.3.4 |  | 配电源插座：220V/10A≥10个，220V/16A≥1个，配备等电位接地端子≥2个。 |  |  |
| 2.3.5 |  | 配备网络口≥2个（RJ45）。 |  |  |
| 2.3.6 |  | 双关节输液架1套。 |  |  |
| 2.3.7 |  | 高强度铝合金仪器平台2个，≥550mm* 500mm，单个最大载荷≥80kg；平台两侧设有标准型边轨，可挂载附件；底层带抽屉，外观平整无接缝，配置自吸式静音滑轨。 |  |  |
| 2.3.8 |  | 不锈钢网篮2个。 |  |  |
| 2.4 |  | 干塔： |  |  |
| 2.4.1 |  | 机械双臂设计，悬臂长度≥800mm+700mm，旋转半径≥1500mm（具体长度根据医院现场实际定制），净载重量≥180kg； |  |  |
| 2.4.2 |  | 吊柱式箱体，箱体长度≥1000mm。 |  |  |
| 2.4.3 |  | 每套配置气体终端（德标）： O2×2、 Air×1、Vac×2，各类气体终端均符合ISO标识标准，具备防误插功能。 |  |  |
| 2.4.4 |  | 配电源插座：220V/10A≥10个220V/10A，220V/16A≥1个，配备等电位接地端子≥2个。 |  |  |
| 2.4.5 |  | 配备网络口≥2个（RJ45），视频端口2个（规格按医院要求） |  |  |
| 2.4.6 |  | 双关节输液架1套。 |  |  |
| 2.4.7 |  | 高强度铝合金仪器平台2个，≥550mm* 500mm，单个最大载荷≥80kg；平台两侧设有标准型边轨，可挂载附件；底层带抽屉，外观平整无接缝，配置自吸式静音滑轨。 |  |  |
| 2.4.8 |  | 不锈钢网篮2个。 |  |  |
| 2.4.9 |  | 显示器支臂1个，方向可调。 |  |  |
| 3 |  | 手术室麻醉吊塔配置19套 |  |  |
| 3.1 |  | 机械双臂设计，悬臂长度≥800mm+700mm，旋转半径≥1500mm（具体长度根据医院现场实际定制），净载重量≥180kg； |  |  |
| 3.2 |  | 吊柱式箱体，长度≥1000mm |  |  |
| 3.3 |  | 每套配置气体终端（德标）： O2×2、 Air×1、Vac×2、AGSS×1 ，各类气体终端均符合ISO标识标准，具备防误插功能。 |  |  |
| 3.4 |  | 配电源插座：220V/10A≥12个，配备等电位接地端子≥2个。 |  |  |
| 3.5 |  | 配备网络口≥3个（RJ45），视频接口2个（按科室需求配置视频接口） |  |  |
| 3.6 |  | 高强度铝合金仪器平台2个，≥550mm* 500mm，单个最大载荷≥80kg；平台两侧设有标准型边轨，可挂载附件；底层带抽屉，外观平整无接缝，配置自吸式静音滑轨。 |  |  |
| 3.7 |  | # 具有麻醉机设备挂架，具有多重保护功能，保证麻醉机悬挂的安全稳定；监护仪支架（或铝合金仪器平台）×1个 |  |  |
| 3.8 |  | 双关节输液架2个，网篮1个，显示器支臂×1个，电脑键盘支架×1个 |  |  |
| 3.9 |  | 每套配置线夹×4 |  |  |
| 4 |  | 手术室外科塔 数量：19套 |  |  |
| 4.1 |  | 机械双臂设计，悬臂长度≥800mm+700mm，旋转半径≥1500mm（具体长度根据医院现场实际定制），净载重量≥180kg； |  |  |
| 4.2 |  | 吊柱式箱体，长度≥1000mm |  |  |
| 4.4 |  | 每套配置气体终端（德标）： O2×2、 Air×2、Vac×2、N2×2，CO2×2各类气体终端均符合ISO标识标准，具备防误插功能。 |  |  |
| 4.5 |  | 配电源插座：220V/10A≥12个，配备等电位接地端子≥2个。 |  |  |
| 4.6 |  | 配备网络口≥3个（RJ45），视频接口4个（按科室需求配置视频接口） |  |  |
| 4.7 |  | 高强度铝合金仪器平台3个，尺寸≥550mm* 500mm，单个最大载荷≥80kg；平台两侧设有标准型边轨，可挂载附件；底层带抽屉，外观平整无接缝，配置自吸式静音滑轨。 |  |  |
| 4.8 |  | 双关节输液架2个，网篮：1 套； |  |  |
| 4.9 |  | 每套配置线夹×4 |  |  |
| 5 |  | 手术室腔镜塔 数量：5套 |  |  |
| 5.1 |  | 机械双臂设计，悬臂长度≥800mm+700mm，旋转半径≥1500mm（具体长度根据医院现场实际定制），净载重量≥180kg； |  |  |
| 5.2 |  | 吊柱式箱体，长度≥1000mm |  |  |
| 5.3 |  | 每套配置气体终端（德标）： Air×1、Vac×2、CO2×1， N2×1，各类气体终端均符合ISO标识标准，具备防误插功能。 |  |  |
| 5.4 |  | 配电源插座：220V/10A≥10个，配备等电位接地端子≥2个。 |  |  |
| 5.5 |  | 配备网络口≥3个（RJ45），视频接口4（按科室需求配置视频接口） |  |  |
| 5.6 |  | 高强度铝合金仪器平台4个， 尺寸≥550mm* 500mm，单个最大载荷≥80kg；平台两侧设有标准型边轨，可挂载附件；底层带抽屉，外观平整无接缝，配置自吸式静音滑轨。 |  |  |
| 5.7 |  | 双关节输液架1个 |  |  |
| 5.8 |  | 每套配置线夹×4 |  |  |
| 5.9 |  | 显示器吊臂：1套 |  |  |
| 5.9.1 |  | 与吊塔同轴单显示器吊臂，采用≧4关节设计，其中3个关节具备340°旋转，1个关节具备90°上下调节。 |  |  |
| 5.9.2 |  | 弹簧臂：采用铝合金一体成型悬臂，保证显示器悬挂中不移位。 |  |  |
| 5.9.3 |  | 悬臂长度：固定臂长度：≥600mm；弹簧臂长度：≥600mm。（具体长度根据医院现场实际定制） |  |  |
| 5.9.4 |  | 预留线：预留显示器数据线及电源线 |  |  |
| 5.9.5 |  | 净载重量：≥120 Kg |  |  |