# 全自动血气分析仪招标参数

| 序号 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 血气分析系统 |  |
| 1 | 测定项目：PH，PCO2，PO2 ，K，Na，Cl，Ca，Lac（乳酸），血氧（tHb，SO2%），Bar（大气压）,碳酸氢根HCG3，一氧化碳CO。在某项测试发生故障时，可单独关闭不影响其它参数测定 |  |
| 2 | 计算参数项目：≥20项 |  |
| 3 | 标本种类：适合于全血、血浆、透析液、尿液等其它生物液体测定 |  |
| 4 | 样本量：标本用量全参数用量：≤95μl |  |
| 5 | 定标间隔时间：Cal 2：8小时1次/每天，Cal 1：4小时1次/每天 |  |
| 6 | 测定速度：每份标本进样后在90秒内完成测定 |  |
| 7 | 要求血气带有自动绘制酸碱平衡图和诊断结果显示和打印 |  |
| 8 | 带有自动质控装置 |  |
| 9 | 数据存储/打印： 带有标准硬盘，带有内置打印和可以直接外连接激光打印机输出报告单 |  |
| 10 | 硬件和软件要求： |  |
| 11 | 采用Windows XP软件界面基台；液晶触屏高分辨显示 |  |
| 12 | 形象图文提示的友好操作界面；可以编排病人报告单 |  |
| 13 | 完善的质量控制软件和统计 |  |
| 14 | 内部设置故障提示和诊断系统维修手册 |  |
| 15 | 有自动启动和交流电源故障判断提示功能 |  |
| 16 | 对PCO2/PO2的定标，可采用外挂标准纯气体来提供。保证定标的稳定性。 |  |
| 17 | 内置中文教学操作和保养演示录像 |  |
| 18 | 可配备样本自动混匀及自动进样功能模块 |  |
| 19 | 提供全院开放性POCT质量控制管理系统、可兼容其他品牌 |  |
| 20 | 随机提供书面版和电子版SOP(标准操作规程，非使用说明书） |  |
| 21 | 保修与配件：终身 |  |
| 22 | 设备使用寿命≥8年 |  |

注：参数仅作参考，供应商可根据自有设备参数前来参与响应本项目。