技术要求（参考）

一、智能负压储镜柜

- 1、采用优质304不锈钢材质，易于管理与维护；

- 2、7英寸彩色触摸PDF控制系统，双模消毒、PID温湿度控制等功能；

- 3、采取真空抽吸泵，设备自带真空泵，无需配置压缩空气；

4、钢化玻璃透明柜门，可随时查看内部储存状况，托盘式存放系统，16层托盘；

- 5、大风量双离心风，保证软式内镜的干燥；

- 7、LED冷光照明灯，在提供照明需求的同时，不产生热量，安全可靠；

- 8、双舱双门式设计，存取镜子更为方便。整体采用304不锈钢材质，美观大气；

9、脚踏式自动开门，方便快捷功能特点；

- 10、长效储存，保证储存外部空气无法进入内腔；对消毒合格的内镜可达到168小时无菌储存，菌落总数＜20CFU。（提供第三方的检验报告）；

- 11、智能储存模式，可独立设置每日的工作时间，自动启动和停止，节能高效；

- 12、自消毒功能具有手动消毒和自动消毒两种功能：手动消毒：操作人员可通过人机交互界面对设备进行消毒功能的开启或关闭，也可选择等离子体消毒模式或紫外线消毒模式；自动消毒：设备根据程序设置好的消毒方式进行自动运行自消毒功能。

- 13、干燥功能：储存内镜管腔内部进行真空吸引，实现储存内镜的管道快速洁净干燥。

- 14、内镜储存追溯功能（选配）：可追溯扫描内镜信息，并对内镜的储存时间和储存环境进行追溯记录，保证内镜储存过程中的安全；

二、单缸全自动内镜清洗消毒机：

- 材质要求：机盖采用钢化玻璃一次成型并覆膜，既耐用，不易误伤工作人员，又可通过观察内镜的洗消状况。消毒槽密封胶圈采用开模一次成型，机盖开和关的方式≥三种模式（脚踢、按键、机械），在机器故障或没电时，可应急人工开盖。消毒液储存箱容积≥15L，采用一体开模成型。

- 测漏功能:具有全程适时内镜测漏监控装置，消毒机按运行程序工作，各部分应无泄漏现象。每个工作程序完毕后，自动释放吹气功能，消毒水槽内不得有积水。消毒槽结构采用工业设计，一次注塑成型，槽内有减少内镜接触面积的线条设计，有助于排液更彻底。

- 机器具备自身消毒功能，运行至设定洗消次数，具备自动提醒更换消毒液功能。可同时实现①全浸泡清洗消毒②喷淋清洗消毒③全管道循环灌流清洗消毒。清洗消毒无死角。消毒槽消毒液使用量≤8升，每个工作程序的用水量≤8L，节约消毒液和用水。可用于装载过氧乙酸。易清洗，易排放消毒废液。

- 单缸设计，操作屏幕≥7寸电容彩色液晶触摸屏，安装在机器的正中央。清洗消毒槽采用中间孤岛设计，容积≤10升；

- 设备具有止回功能的活检接头，适合各种品牌镜子的清洗消毒，配备奥林巴斯、潘泰克斯、富士镜子等主流内镜接头。更彻底清洗消毒内镜管道。

- 提供声光报警提示，并自动终止程序运行，测漏压力全程监控，并保持正压，避免运行中因漏而产生巨额内镜维修费。

- 具备安全保护：超温、防干烧、风压低、门障碍、电机过流等

- 具备指纹和密码双重保护信息功能，系统参数专属定制

- 具备消毒液浓度专用检测装置，配备量杯，自动取样。方便消毒液浓度的检测。

- 机器内置空压机应静音，无油；并配备≤0.2μ的空气滤芯，为內镜输送安全洁净的气体。

- 内镜的洗消状况及结果可以与内镜清洗管理系统对接联网，实时显示消毒过程。

- 符合最新版GB/T 38497-2020《内镜消毒效果评价方法》中的规定消毒效果检测。

- 三、内镜转运车

- 1、适用于内镜、导管、器械的转运；

- 2、车架不锈钢材质，带静音脚轮；

- 3、转运槽ABS材质，防撞保护；

- 4、转运槽中间线条隆起，增加摩擦力，易拿易放；

- 5、转运槽数量：2个。

- 四、抢救床

- 1、手摇式抢救车，顺时针方向摇动摇手时，车体上升，逆时针方向摇动，车体下降；

- 2、有明确的箭头标记指示使用者进行操作；

- 3、中控轮，直径≥150mm, 配中央导向轮，方便使用者控制车体行进方向；

- 4、尺寸:外形尺寸:2020*740mm高低调节(床面板到地面):880-580mm床面尺寸:1905*610mm背部角度:0*60-65mm。

- 五、病人监护仪

| 1 | ≥10寸彩色LED屏，彩色高分辨率达800*600 |
| --- | --- |
| 2 | 一体式监护仪，可用于监护成人，儿童，新生儿患者 |
| 3 | 监护配置具有：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双道体温功能； |
| 4 | 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护； |
| 5 | 心律算法具备20种心律失常分析功能 |
| 6 | 采用ASIC芯片集成技术 |
| 7 | 具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测； |
| 8 | 可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况； |
| 9 | NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性； |
| 10 | 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护； |
| 11 | 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化，使医护人员从听觉中获取病人生命体征； |
| 12 | 具备1000小时趋势图表、1200个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能，48小时全息波形回顾； |
| 13 | 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 |
| 14 | 具备报警集中设置功能； |
| 15 | 可连接鼠标与键盘；支持中文输入；支持条码扫描枪输入； |
| 16 | 要求监护仪无风扇设计，防止病原体通过风扇形成的气流扩散传播，防止交叉感染； |
| 17 | 支持附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效； |
| 18 | SPO2、NIBP、TEMP、ECG参数都为CF型，达到心脏级别的漏电保护功能 |