兰溪市人民医院部分检验项目招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，兰溪市人民医院就部分检验项目进行公开招标采购，欢迎国内合格供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

- 一、采购内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急诊血凝 | 1 | 套 | 包含配套设备、试剂、耗材、配件、维修保养服务等 |
| 2 | 急诊血气分析 | 1 | 套 |  |
| 3 | 血栓弹力图 | 1 | 套 |  |

二、合格投标人的资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条（1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件之供应商资格规定。）

（二）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）具有《医疗器械经营企业许可证》III类及以上资质。

（四）具有三级医院项目开展成功案例。

注：本项目不接受联合体投标。

三、投标资料：招标时投标人须现场提供投标文件正本一份、副本四份（盖章并用信封封好）。

资料文件包括：

1、投标公司简介

2、投标公司证照复印件（营业执照、经营许可证等）

3、生产厂家证照复印件（营业执照、经营许可证等）

4、产品注册证、注册证登记表

5、产品说明书

6、进口产品请附中文说明书、检验报告

7、附件四至附件十二内容

四、报名时间及地点

时间：公告发布之日开始报名

地点：兰溪市人民医院物资采购中心（新院区门诊四楼）

联系电话：0579-88669050

报名截止时间：2020年6月15日13时00分前。

开标时间：2020年6月15日14时00分。

开标地点：兰溪市人民医院新院区门诊四楼小会议室。

五、报名方式：

投标人需提供电子版报名表（附件十三：招标报名表）及投标资料的电子扫描件发送到电子邮箱lxsrmyycgzx@163.com。

兰溪市人民医院

2020年6月4日

附件：招标需求及招标参数等

一：招标需求（参数中打▲为核心参数）

兰溪市人民医院急诊血凝、血气分析、血栓弹力图项目包含相关设备（一体机或联机）、试剂、耗材、配件、维修保养服务项目整体招标需求。

二、概况

1．本次检验项目招标，包含相关设备（一体机或联机）、试剂、耗材、配件、维修保养服务一体化项目。其中急诊血凝2019年总收入约为 150万元，，急诊血气分析2019年总收入170万元，血栓弹力图为新设项目，预计一年业务收入30万元左右。

2．配套设备数量：血凝检测仪器1套（必须同时满足急诊检验和脑卒中检验时限要求），血气分析仪1套，血栓弹力图1套（如有配套信息软件可进行分项报价）。

3. 试剂、耗材、配件：按照医院的实际需求提供。

4. 维修：项目期内设备的维修由中标方负责。

5．采购年限：本次招标合同期为五年，甲乙双方无异议可顺延1年。

6. 支付方式：按LIS进行报价，以试剂采购方式进行结算，根据投标人中标的LIS项目收费金额支付比例按月支付。

7.特别说明：

（1）中标方提供项目相关设备一体机或联机共1套，备机1套，负责设备维护、维修、保养；采购方不负责相关费用；

（2）投标方自行估算我院未来五年的业务量，按照医院的业务量及各项目占比，计算项目支付比例，用于投标。项目支付根据项目月收费总数按比例月结；

（3）在服务期内遇收费标准调整，结算价按下调幅度同比例下调；如价格上调，则结算价按本次中标价不变；

（4）合同期为五年，合同结束后由院方决定是否续签合同。

8. 项目报价要求：

（1）各投标人请按照项目序号分别设计投标方案和分别报价；

（2）按照我院2019年急诊血凝总收入为 150万元，其中D二聚体收入占比约35%,，血气类2019年总收入170万元，预估血栓弹力图业务收入为 30万元，投标人自行估算我院将来业务量，计算支付比例。

三、招标参数：

1、急诊血凝分析设备参数：

| 序号 |  | 配套设备参数要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标设备 | 全自动血凝分析仪 |  |
| 2 | 用户数量 | 浙江省内三甲医院急诊化验用户不少于8家（提供用户名单）。 |  |
| 3 | 测试速度 | PT180T/小时、D二聚体90T/小时。 |  |
| 4 | 系统检测项目 | 血凝类： 可检测项目包括：常规四项、Ⅱ，Ⅴ，Ⅶ，Ⅷ，Ⅸ，Ⅺ，Ⅻ因子、D-二聚体、血管性血友病因子、等 注：以上需为原厂定量试剂，缺项可相应扣除技术分。 |  |
| 5 | ▲测试原理 | 血凝类：凝固法、发色底物法、免疫比浊法、聚集法，四个方法学。 |  |
| 6 | TAT时间 | 满足急诊化验收费要求，满足卒中中心时间要求。 |  |
| 7 | ▲反应杯 | 反应杯单个独立，无需磁珠及参比品。一次放置≥500个，可自动连续排列 |  |
| 8 | ▲检测波长 | 检测波长≥5个：340nm/405nm/575nm/660nm/800nm五个检测波长。 |  |
| 9 | 样本类型 | 血浆 |  |
| 10 | 样本位 | 样品位置：同时在线大于50 个。方便对已上机标本进行增删项目，重运行和更改状态。 |  |
| 11 | ▲试剂库 | 试剂位置：同时在线≥40个，全部位置具备冷藏，且需具有微量试剂位，试剂舱温度控制在≤10摄氏度 |  |
| 12 | 急诊样本架 | 急诊位置：随时插入急诊标本，立即优先处理，不限制数量和位置。 |  |
| 13 | 测试方式 | 随机上样：组合或单一。 |  |
| 14 | 定标、质控 | 提供原厂定标品。 |  |
| 15 | 操作界面 | 彩色图形用户触控界面，中英文菜单，可远程监控。 |  |
| 16 | LIS系统 | 负责双向链接。 |  |
| 15 | ▲售后服务 | 合同期内免费维修保养（包含所有损耗件、配件等）；制订定期保养计划并执行；如果检验科管理有需要，免费提供厂家或第三方的1次/年设备检定/校准。 |  |

2、急诊血气分析设备参数要求:

| 序号 | 配套设备参数要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| ▲1.1 | 检测项目：PH、PCO2、PO2、Hct、 Na＋、K＋、Ca＋＋ 、CL、tHb、SO2, Bilirubin、高铁血红蛋白、氧合血红蛋白、碳氧血红蛋白、还原血红蛋、乳酸、糖、尿素氮。 |  |
| 1.2 | 标本类型为动脉全血、静脉全血、毛细血管血液。 |  |
| 1.3 | 具自动进样系统，可用注射器及毛细血管进样，样本体积≤195μL。 |  |
| 1.4 | 测试时间≤100秒/标本。 |  |
| 1.5 | 全液体定标, 全自动1点定标和2点定标。,可随时进行手动定标 。 |  |
| 2 | 功能要求： |  |
| 2.1 | 仪器自带数据存储功能，病人数据和质控数据存储不少于10000例。 |  |
| 2.2 | 内置打印机，彩色触摸屏，提供RS232接口和网络接口。 |  |
| 2.3 | 仪器系统质量稳定，寿命长。 |  |
| 3 | 配置要求： |  |
| 3.1 | 例出详细的设备配置清单（包括必备的）附件和选配件清单： |  |
| 3.2. | 提供仪器配套原装试剂价格，无需另购其他耗品。 |  |
| 3.3 | 提供有效期内的耗品，到用户收货后应该有2个月以上的使用有效期。 |  |
| 3..4 | 提供用户操作手册和维修手册。 |  |
| 售后服务 |  |  |
| ▲1.1 | 设备验收合格后整机终生免费维修；制订定期保养计划并执行。 |  |
| 1.2 | 接到用户维修通知后2小时响应，24小时内到位。 |  |
| 1.3 | 培训：技术支持（操作和维修人员）培训（至少一次）；如果检验科管理有需要，免费提供厂家或第三方的1次/年设备检定/校准。 |  |

3、血栓弹力图技术参数：

| 序号 | 配套设备参数要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标及功能 | / |
| 1 | 设备及试剂的主要参数。 | / |
| 1.1 | 功能：动态监测整个凝血过程，全面兼顾血栓及出血风险，指导成分输血，肝素等抗凝药物疗效评估。 |  |
| 1.2 | 原理：采用血栓弹力图传统悬垂丝设计，保证结果的可溯源性。 |  |
| 1.3 | 检测速度：≥8例/小时。 |  |
| ▲1.4 | 单台仪器检测通道：≥4通道。 |  |
| 1.5 | 配备原厂高、低水平质控试剂。 |  |
| 1.6 | 精密度：ANG、MA变异系数小于10%。 |  |
| 1.7 | 准确度：L1、L2两个生物质控测试弹力图仪，R、K、α和MA4个参数测定值中，应至少有3个在质控所示的范围内。 |  |
| ▲1.8 | 操作平台：PC一体机，不需外接电脑，内置扫描条码机，条码机支持一维码、二维码；且一维码分辨率可达5mil（0.125mm），二维码分辨率达6.7mil（0.170mm）。 |  |
| 1.9 | 操作软件文字：中文。 |  |
| 1.10 | 检验结果的图片、数据可不经过画图等其他软件，一键直接上传LIS系统，实现双向LIS链接。 |  |
| 1.11 | 试剂质保期 ≥18个月。 |  |
| ▲1.12 | 仪器内置打印机，满足临床急诊快速拿到检验报告需求；工控机作为内嵌操作系统的硬件平台，MTBF达107911 hours，即：平均无故障时间超过12年。 |  |
| ▲1.13 | 配备快速血栓弹力图高岭土检测试剂（以CFDA医疗器械注册证上的试剂名称为准），缩短检测时间至30min以内。 |  |
| 1.14 | 应提供本产品10家及以上浙江省三甲综合医院用户名单。 |  |
| 售后服务 |  |  |
| ▲1.1 | 设备验收合格后整机终生免费维修；制订定期保养计划并执行。 |  |
| 1.2 | 接到用户维修通知后2小时响应，24小时内到位。 |  |
| 1.3 | 培训：技术支持（操作和维修人员）培训（至少一次）；如果检验科管理有需要，免费提供厂家或第三方的1次/年设备检定/校准。 |  |
| ▲1.4 | 需派驻一名专用技术支持人员。 |  |

附：输血信息化管理系统功能模块及技术参数要求：

1.临床输血智慧实验室工作平台

| 标本管理▲ | 标本送达：支持通过条形码扫描送达标本确认，实行标本信息条形码唯一标识管理，定时定人。 |
| --- | --- |
|  | 标本接收：支持通过条形码扫描接收标本，实行标本信息条形码唯一标识管理；条持条码和LIS条码相通；支持不合格标本拒收等处理并反馈临床；支持每日汇总清单打印。定时定人。 |
|  | 标本信息：支持查询标本信息，至少包括：患者姓名、住院号、身份证号等唯一标识信息、医嘱信息、采集信息、送检信息和接收信息等。 |
|  | 标本采集：对于输血科单独采血的门诊或体检等患者进行标本采集、条码标签打印并记录采集人、采集时间。 |
|  | 标本检测：多途径扫描录入（申请单和样本号），适配医院不同习惯，检验记录供医生参考，减少错误率，并支持紧急手工单录入。 |
| 检验项目管理 | 支持检验信息系统具有的检验、审核、智能纠错及进一步检验分析提示、危急值管理、查询、统计和打印等一般检验功能，完成输血相关检验. 输血病人转科后，信息系统病人信息能及时更新。 |
| 库血管理▲ | 血液入库：支持通过条形码扫描或网络数据传输录入血液成分信息，至少包括：供血单位、血液类型、血袋号、ABO血型、RhD血型、数量、单位、采血日期、失效日期和入库人员等；支持不合格血液退回血站形成退收记录。 |
|  | 支持与血液中心互联互通，获取相关信息及U盘自动导入功能。实现血液预约申请、预约删除、发血查询、库存查询、血液入库、血液状态/使用信息上报等。 |
|  | 入库核对：入库时通过数量等信息进行核对，核对无误后归档库存。 |
|  | 血型复核：入库血液进行逐个、批量或抽检的方式进行血型复核。 |
|  | 效期预警：支持根据技术规范的规定，提供血液有效期管理，能够通过声音或颜色等方式对有效期进行预警或报警。 |
|  | 库存预警：支持根据预设的血液库存量信息进行预警或报警；支持血液库存不足时及时通知临床进行用血调整。 |
| 自体血管理▲ | 支持自身储血计划执行（采血信息登记、血液分袋入库、血袋标签打印、血液收费）、血液回收等自体血管理功能，自体血信息至少包括：病人信息、血液类型、类型、血袋号、ABO血型、RhD血型、数量、单位、采血（回收）日期、失效日期、采血（回收）人员等。 |
| 申请单管理▲ | 申请单审核：记录申请单填写质量是否合格；申请内容是否合理，库存是否充足等申请内容，审核不通过原因登记并通过消息返回临床；支持库存状态的同步显示并将状态同步临床；支持临床申请特殊用血提示。开申请单（可选择：紧急、不紧急、预防性、手术用；预定输血日期）。 |
|  | 用血审批：对于大批量用血的申请单及全血申请单进行审批。 |
|  | 申请单接收：支持自动获得或通过条形码扫描方式接收临床输血申请单及用血通知单，实现申请信息条形码唯一标识管理，通过颜色进行申请单类型标注及备血状态区分。 |
|  | 申请单状态：支持申请单状态实时显示及查询。 |
| 备血管理▲ | 交叉配血：支持输血申请单和配血标本核验录入交叉配血信息功能；交叉配血支持交叉配血合格后，打印包含患者和血液信息的条形码标签，便于临床进行电子核对；支持交叉配血不相和等特殊配血和其它疑难配血的特殊审核功能；支持电子交叉配血功能。（RHD阴性，抗筛阳性、无名氏明显提示）。 |
|  | 相容性试验：支持备血标本的血型录入、血型复核、不规则抗体筛查等检验，并支持历史血型结果的核对、血型录入核对以及相关检验历史结果的浏览，如输血前检查等。 |
|  | 融血管理：支持冰冻类血制品融化时间记录及报警提示。 |
| 血液预出库▲ | 支持交叉配血或血液预出库后信息发布，通过消息弹窗等方式通知护士取血，并具备确认信息反馈、打印取血单等功能，能够保存确认人员、时间等信息。 |
| 发血管理 | 支持系统对临床取血单及备血完成血袋通过扫描条码方式进行核对，确认无误后进行发血，记录取血及发血人员交接信息；支持发血人员和取血人员工号录入签发血交叉单上核对信息功能。 |
| 仪器接口▲ | 能够接收、获取仪器设备的数据，并提供手工录入的接口，数据处理必须准确无误；支持图文报告功能。 |
| 报废管理▲ | 报废血液的科室、血液成分、报废原因、报废日期、经手人、审批人等。 |
| 血袋回收▲ | 血袋回收送达：对于临床收集送回输血科的血袋进行条形码扫描送达标本确认，实行血袋信息条形码唯一标识管理。 |
|  | 血袋回收确认：支持通过扫描条形码记录血袋回收信息，根据发放和回收的血袋数量统计不同科室血袋回收率。 |
| 退血管理 | 支持对不符合要求的血液可登记退回血站，并记录信息。 |
| 消息管理▲ | 支持审核不通过通知临床；备血完成通知临床；发血通知护士。 |
| 费用管理▲ | 提供血液费、输血相关检验和治疗等过程中的计费和退费功能；能够区分自费或进医保；支持在自动计费的基础上可手工计费 |
| 统计查询 | 支持多种查询、统计功能，根据医院需求而定,并能够以表格和图形等形式导出文件。 |
| 献血证管理 | 配合国家无偿献血政策，对于献过血的患者及其家属，提供优先用血权利，支持献血证管理和记录，以便追溯。 |
| 同意书管理▲ | 支持输血同意书的确认功能，保证临床的输血同意书至少一次送达血库并核收。 |

2.临床输血医师工作平台

| 用血申请权限 | 支持根据85号令预设规则，自动判断医师输血申请权限，实现医师输血申请分级管理 |
| --- | --- |
| 用血前评估▲ | 支持预设规则，自动审核输血申请是否符合输血适应证。不符合规则用血申请应要求填写理由，提交输血管理部门，经审核合格后方能通过 |
| 知情同意书▲ | 根据院级要求在输血申请时进行患者知情同意书自动生成，确保知情同意书的签订；支持不同申请不同的知情同意书模板 |
| 大量用血审批 | 支持根据预设规则，自动判断临床用血是否符合大量用血标准，并实现网络化的逐级审批功能； |
| 紧急用血申请 | 设置特定程序，支持危重症患者紧急用血申请，确保患者及时用血，对于输血前评估、分级审核等不做系统控制。历史紧急用血后补审批手续未能补登记则控制对应的开单医生不能进行新的用血申请（输血申请电子化，即刻送达，且可随时查阅进程） |
| 自体采血申请 | 支持根据患者情况进行自体采血或异体血评估，并下达自体采血申请，根据采血量、采血时间、采血间隔等自动生成采血计划 |
| 用血疗效评价▲ | 支持根据患者输血后24小时或48小时观察进行用血疗效的评价，自动获取患者输血前后的检测指标、生命体征信息进行对比，并支持浏览患者检测指标的结果趋势进行分析说明。对于未及时进行输血评价的用血信息通过系统控制或消息提醒等方式确保评价及时。 |
| 输血法律法规▲ | 支持输血法律法规相关知识的浏览观看，提供帮助内容。 |

3.临床输血护理数据对接（与我院现有护理工作平台完成以下功能对接）

| 条码打印 | 执行临床医嘱（标本采集），支持单独打印交叉血标本采集医嘱，亦可与LIS条码融合（绑定LIS条码） |
| --- | --- |
| 标本采集 | 标本采集：执行交叉血标本采集与双人核对，记录采集者，见证者，采集时间，标本状态等标本采集信息。 |
|  | 标本送出：护理站执行标本送出，记录送出者，送出时间，标本状态等标本送出信息。 |
| 取血执行▲ | 支持接收输血科发布的取血通知，护理确认信息反并打印取血单等功能，取血单信息包括：患者信息，血袋信息，血袋交叉信息等。 |
| 血袋核对▲ | 支持根据交叉配血单、取血单，血袋信息及医生用血医嘱进行电子信息核对，确保血液接收无误。 |
| 输注核对▲ | 支持对接实现输血核对和输血监护功能，实现床边核对和实时监控，并提供备注功能，如病人体征记录等 |
| 输注监控▲ | 根据预设条件进行血液输注过程监控，血袋接收-输注开始-15分钟巡视-输注接收过程的超时监控提醒，确保输血安全及时效性 |
| 输血反应上报▲ | 能够自动获取发生输血反应的患者用血信息，记录不良反应内容并及时上报输血科（血库）和医务部门 |
| 血袋回收 | 血袋回收：支持通过扫描条形码记录血袋回收信息，避免血袋收集遗漏；支持将收集血袋进行统一打包送出，便于核对处理。 |
| 输血转科▲ | 支持输血转科，所有输血相关信息，随着患者的转科进行信息流转。 |
| 移动护理对接 | 支持与我院现有移动护理进行数据对接工作。 |

4.手术室功能要求

| 常规用血管理 | 具备医生工作站和护士工作站的基本功能，手术室取血，具备手工单子取血，或者电子取血，包含手术室间、电话等 |
| --- | --- |
| 手术用血申请▲ | 具备手术麻醉系统用血申请功能，解决术中大出血及紧急用血需求。 |
| 用血后评价 | 支持麻醉科手术后用血评价功能 |

5.互联互通及电子病历等级评审要求

| 血液库存对接 | 根据血液中心清单号获取血站发血信息批量录入发血库存 |
| --- | --- |
| 输血数据上报▲ | 支持血液库存信息，血液终状态信息，血液使用信息，自体输血信息，住院患者信息上报等 |
| 电子病历要求▲ | 满足电子病历评审的要求，如开单智能提醒，库存提醒等 |

6.数据接口要求

| HIS接口▲ | 1. 患者信息接口：根据病区代码或者患者住院号查询该病区所有在院患者或者单个在院患者的基本信息。 2. 医嘱回插接口：实现输血系统申请开单之后向HIS系统回插住院/门诊输血医嘱(建议插入文本医嘱)。 3. 医嘱状态查询接口：实现输血系统输血条码打印的时候，根据医嘱号查询医嘱状态，判断医嘱是否已执行，判断是否进行血交叉条码打印。 4. 医嘱执行/取消执行接口：实现输血科输血申请撤销时执行/取消执行同步HIS系统医嘱的执行状态信息。 5. 输血相关收费项目信息接口：实现查询HIS系统输血相关收费项目基本信息功能。 6. 输血系统住院、门诊科计/退费接口：实现输血系统向HIS系统计/退住院试验检测费、血液费等费用(建议通过医技计费接口)。 7. 医院病区信息接口：实现对HIS系统所有病区基本信息的查询功能。 8. 医院科室信息接口：实现对HIS系统所有科室基本信息的查询功能。 9. 医院医生信息接口：实现对HIS系统所有医生基本信息的查询功能。 10.医院护士信息接口：实现对HIS系统所有护士基本信息的查询功能。 11.输血开单程序调用接口：实现HIS系统中医生和护士可不切换系统登录，就能方便的进行输血申请、输血后评价、护士输血条码打印、领血单打印、输血记录、不良反馈等功能操作。 |
| --- | --- |
| LIS接口▲ | 通过连接LIS系统，实现输血系统从LIS系统中查询患者输血相关检验项目的最近一次检验结果信息。 |
| 电子病历接口▲ | 支持电子病历系统向输血系统获取输血前评估、输血记录、输血不良反馈、输血后评价等记录信息。 |

四.投标声明书格式：

投标声明书

致：               （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我          （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                   项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：                                     年    月    日

五.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_____________（招标采购单位名称） ：

我______________（姓名）系_____________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加

（采购单位）单位            （项目名称）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

六.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字：

投标人公章：                                                      年    月   日

七.主要设备材料的原厂商对本项目的授权书格式：

原厂商售后服务承诺书

致：                        （招标采购单位名称）：

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设

在                            。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于     年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人签字：

单位公章：                                       年    月    日

八.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

授权代表签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

九.技术文件目录：

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）————————

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）—————

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书————————

（5）设备配置清单（均不含报价）————————

（6）技术响应表————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案————————

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施————————

（9）项目实施人员一览表————————

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠————————

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————

（12）投标人需要说明的其他文件和说明————————

40.设备配置清单格式：

标项：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

十.投标函格式：

投 标 函

致：_____________（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：____________），签字代表____________（全名）经正式授权并代表投标人_____________________________（投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

十一.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

标项：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
| 血凝耗材支付比例 |  |  |  |  |  |  |
| 血气耗材支付比例 |  |  |  |  |  |  |
| 血栓弹力图耗材支付比例 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。

十二： 承担医院LIS接口费承诺书

承担医院LIS接口费承诺书

兰溪市人民医院：

我方若能中标，对与医院LIS接口作如下承诺：我单位自愿承担本项目医院LIS接口费，确保项目的检测结果医院系统内及时传输。

投标人（公章）：

日期：    年    月    日

十三.投标报名表格式：

投标报名表

项目名称：                            编号：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  | 邮编 |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 类别 项目 | 法定代表人 | 授权代表 | 开户银行： 账号： |  |  |
| 姓 名 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  |  |
| 传真电话 |  |  |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  | 报名顺序号 |  |  |